- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1）国产设备： （1）合同签订10日内，买方支付合同总价的30%； （2）货到指定地点并且验收合格后10日内，买方支付合同总价的60%, （3）10%质保期满后支付。 2）进口设备： （1）卖方须与买方、买方指定的外贸公司签署买方、卖方、外贸公司三方协议； （2）协议生效后买方支付合同总价的100%货款给外贸公司； （3）外贸公司出具合同总价的100%不可撤销信用证； （4）卖方提供发货单据后外贸公司支付合同总价的90%； （5）质保期满后支付外贸公司合同总价的10%。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 供货期限 | 合同签订后的8个月内交货。 |
| 4 | 免费质保期 | 提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。 |
| 5 | 免费升级服务 | 卖方提供配套软件至少一年的免费升级服务。 |
| 6 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：高分辨率薄膜X射线衍射仪 所属行业：工业 |

- 二、货物需求说明

总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

采购货物名称

- 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-10℃～＋30℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说。

- 设备用途：

该XRD设备可用于批量快速测试半导体外延设备生长的SIO，TSO，Si, SiGe, GaAs、InP，GaN基光电子、微电子器件材料，氧化物超晶格薄膜，对其性能进行相关表征。。

- 技术规格：

附：技术性能指标表

- 产品配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高分辨率薄膜X射线衍射仪 | 套 | 1 |
| 1 | MAIN OPERATION SYSTEM 主操作系统 |  |  |
| 1-1 | 高精度定位特殊陶瓷 X 光管 | 套 | 1 |
| 1-2 | 测角仪基座 | 套 | 1 |
| 1-3 | 测角仪 | 套 | 1 |
| 1-4 | 三轴样品台架 | 套 | 1 |
| 1-5 | 光塔接口 | 套 | 1 |
| 1-6 | 复晶单色器 | 套 | 1 |
| 1-7 | 三轴分析晶体 | 个 | 1 |
| 1-8 | 高分辨二维面探 | 套 | 1 |
| 1-9 | 高速数据控制板 | 套 | 1 |
| 1-10 | 防散射狭缝 | 套 | 1 |
| 2 | 高温台（配合三轴欧拉环样品台） |  |  |
| 2-1 | 样品台及三轴台接口 | 套 | 1 |
| 2-2 | 控制器 | 套 | 1 |
| 3 | 软件系统 |  |  |
| 3-1 | 数据采集系统 | 套 | 1 |
| 3-2 | 高分辨外延分析软件 | 套 | 1 |
| 3-3 | 外延自动分析软件 | 套 | 1 |
| 3-4 | 反射率外延手动分析软件 | 套 | 1 |
| 4 | 计算机系统 |  |  |
| 4-1 | 戴 尔 计 算 机 | 台 | 1 |
| 4-2 | 25"液晶显示器 | 台 | 1 |
| 5 | 辅助系统及其他附件 |  |  |
| 5-1 | 超晶格校正片 | 个 | 1 |
| 3-3 | 冷却水机 | 个 | 1 |
| 3-4 | 高压空气压缩机 | 个 | 1 |

5. 包装要求

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

6.  验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

7.  技术服务：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

8. 订货数量：

一台。

9. 交货地点：

交货地点：客户指定地点

10. 交货日期：

合同签订后的8个月内交货。

11．执行的相关标准

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 本设备主要用于对半导体单晶和外延光电子、微电子材料进行相应表征X射线表征，提供半导体精细结构如量子阱、超晶格等的组分、厚度、弛豫度等参数的精确测定，为材料结构的改善和性能的提高提供直接依据。 |
| 2 | 技术规格及参数 | 1、概述：该XRD设备可用于批量快速测试半导体外延设备生长的SIO，TSO，GaAs、InP，GaN基光电子、微电子器件材料，氧化物超晶格薄膜，对其性能进行相关表征。 |
|  |  | 2、设备主要技术规格及参数要求 |
|  |  | 2.1 X射线发生器及机柜 |
|  |  | *2.1.1最大功率：不低于4kW； |
|  |  | 2.1.2最大管压：不低于60KV，1mV/步且机柜同步数字显示； |
|  |  | 2.1.3最大管流：不低于100mA，1mA/步且机柜同步数字显示； |
|  |  | 2.1.4 X射线防护标准：1μSv/h (10cm距离)，配备安全连锁装置，符合国标标准。 |
|  |  | 2.2 X光管 |
|  |  | 2.2.1最大功率：≥1.8kW（Cu靶）； |
|  |  | #2.2.2最大管压：≥60KV； |
|  |  | 2.2.3最大管流：≥55mA； |
|  |  | 2.2.4焦斑具有长细焦斑及点焦斑两种模式，能实现免工具切换, 及光管更换后无需校准。 |
|  |  | 2.3 测角仪 |
|  |  | 2.3.1:Theta/Theta扫描方式；双光学编码 |
|  |  | *2.3.2最小可控步长：≤0.0001°，可以停在任何规定的角度； |
|  |  | 2.3.3测角仪半径：≥200mm。 |
|  |  | #2.3.4 最大范围：2Theta不少于 -110°到168°； |
|  |  | 2.3.5最大可用Theta范围：不少于-20°到90°； |
|  |  | 2.3.6马达驱动：直流马达驱动 |
|  |  | 2.3.7光学编码：直接光学定位（DOPS2） |
|  |  | 2.4 三轴样品台 |
|  |  | #2.4.1样品台Chi/Phi/Z三个自由度均由程序控制； |
|  |  | # 2.4.2 Chi轴范围不小于96度 |
|  |  | 2.4.3 Phi轴范围不小于±360度； |
|  |  | 2.4.4 Z轴范围不小于10mm； |
|  |  | 2.4.5最大样品尺寸：直径140mm，高度64mm，重量2 kg |
|  |  | 2.5 复晶单色器 |
|  |  | 2.5.1单色性：Cu Kα1； |
|  |  | *2.5.2强度不小于 300*10^6 CPS 且 发散度不大于25弧秒 |
|  |  | 2.5.3类型：Ge(220), 2次反射晶体（220）； |
|  |  | 2.6高分辨二维探测器 |
|  |  | 2.6.1正比计数器最大计数率：> 3x10^9 cps total ； |
|  |  | #2.6.2动态范围不小于 10^10 |
|  |  | 2.6.3最小背景：≤ 0.002 cps per column ； |
|  |  | #2.6.4探测器分辨率不大于 55 m * 55 m。 |
|  |  | #2.6.5 探测器总像数不小于65000个 |
|  |  | 2.7三轴分析晶体 |
|  |  | 2.7.1 晶体材料：Ge |
|  |  | 2.7.2类型：三次反射U性晶体（220） |
|  |  | #2.7.3接收角不大于12″弧秒。 |
|  |  | 2.8 高温台 |
|  |  | #2.8.1温度控制范围：室温至1100度C |
|  |  | 2.9 辅助设备 |
|  |  | 2.9.1冷却水机：须能满足衍射仪正常运作 |
|  |  | 2.9.2高压空气压缩机：须能满足衍射仪正常运作 |
|  |  | 2.9.3真空泵：须能满足高温台正常运作 |
|  |  | 2.10 控制及分析软件 |
|  |  | 2.10.1 能够实现单晶和高度织构的样品的摇摆曲线和倒易空间mapping分析，包括GaAs、InP、GaSb、InAs、InSb、Si、Ge、SiC、GaN等一、二、三代半导体材料参数库及异质结外延层等； |
|  |  | 2.10.2 能够自动分析摇摆曲线、反射率以及倒异空间的据，分析过程中能自动寻峰标峰出结果而且不需任何人为干预 |
|  |  | #2.10.3 能够自动优化光路，优化时间小于1分钟； |
|  |  | 2.10.4能够自动寻找样品斜切角； |
|  |  | 2.10.5 具有多点位置自动扫描测试功能 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |

- 三、报价要求

1.投标报价包括货物从采购、生产、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收、售后服务的一切费用（如采购费、生产费、试验检测费、包装费、保险费、运输费、装卸费、运输装卸损耗、验收费、其他技术服务、企业管理费、企业利润、税金），以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2.如货物为从中华人民共和国关境内提供的货物

1）关境内制造的货物

①报价必须包含第1条的各项费用。

②报价除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括材料在制造时使用的原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

③以货到买方现场的价格作为评审价格

2）递交投标文件截止时间前已经进口的货物

报价：DDP货到买方现场

①报价除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

②报价必须包含第1条要求的各项费用。

③以DDP货到买方现场的价格作为评审价格。

3.如货物为从中华人民共和国关境外提供的货物

报价：CIP货到买方现场

①报价必须包含上述第1条要求的各项费用，以及消费税（如适用）、清关费用等其它相关费用，分项列明CIP价、安装调试费、技术服务费、消费税（如适用）、清关费用等其它相关费用。

②以CIP货到买方现场的价格作为评审价格。

③如本项目进口货物参数满足免税条件，中标人有义务办理相关免税手续。如最终成功办理关税免税手续。

4.对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

5.除招标文件另有规定外，中标人所报的单价在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。